Додаток 1 
до Технічного регламенту

СУТТЄВІ ВИМОГИ

Попередні спостереження

1. У разі коли неавтоматичний зважувальний прилад (далі - прилад), призначений для використання у категоріях застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів (далі - Технічний регламент), складається з кількох показувальних або друкувальних пристроїв, які повторюють результати зважування і не можуть впливати на правильне функціонування приладу, або зазначений прилад під’єднаний до таких пристроїв, на такі пристрої не поширюється дія цих суттєвих вимог у разі, коли результати зважування друкуються або правильно записуються і не стираються вузлом приладу, який відповідає суттєвим вимогам. При цьому результати повинні бути доступні обом сторонам, заінтересованим у процесі вимірювання. Проте у разі коли прилади використовуються для прямих продажів населенню, друкувальні та показувальні пристрої як для продавця, так і для споживача повинні відповідати суттєвим вимогам.

Метрологічні вимоги

Одиниці маси

2. Для вимірювання маси використовуються такі одиниці:

1) одиниці Міжнародної системи одиниць (SI): кілограм, мікрограм, міліграм, грам, тонна;

2) одиниці Британської системи мір і ваг: тройська унція - під час зважування дорогоцінних металів;

3) інші одиниці поза системою SI: метричний карат - під час зважування дорогоцінних каменів.

Для приладів, які використовують одиниці Британської системи мір і ваг, суттєві вимоги, передбачені Технічним регламентом, повинні бути переведені в такі одиниці шляхом простої інтерполяції.

Класи точності

3. Установлено такі класи точності:

1) I - спеціальний;

2) II - високий;

3) III - середній;

4) IIII - звичайний.

Технічні характеристики класів точності наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Класи точності

| Клас | Ціна повірочної поділки (е) | Мінімальне навантаження (Min) | Число повірочних поділок n = ((Max)/(е)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мінімальне значення | мінімальне значення | максимальне значення |
| I | 0,001 г ≤ е | 100 е | 50 000 |  |
| II | 0,001 г ≤ е ≤ 0,05 г | 20 е | 100 | 100 000 |
|  | 0,1 г ≤ е | 50 е | 5 000 | 100 000 |
| III | 0,1 г ≤ е ≤ 2 г | 20 е | 100 | 10 000 |
|  | 5 г ≤ е | 20 е | 500 | 10 000 |
| IIII | 5 г ≤ е | 10 е | 100 | 1 000 |

Для приладів класу II і III для визначення тарифу за перевезення мінімальне навантаження може бути зменшене до 5 е.

Ціна поділки шкали

4. Фактична ціна поділки шкали (d) і ціна повірочної поділки (е) мають вигляд:

1 х 10k, 2 х 10k, або 5 х 10k одиниць маси,

де k - будь-яке ціле число або нуль.

5. Для всіх приладів, крім тих, що мають допоміжні показувальні пристрої:

d = е.

6. Для приладів з допоміжними показувальними пристроями застосовуються такі умови:

е = 1 х 10k г;

d < е ≤ 10 d.

Зазначені умови не застосовуються для приладів класу I з d < 10-4 г, для яких е = 10-3 г.

Класифікація

7. Прилади з одним діапазоном зважування

Прилади, обладнані допоміжними показувальними пристроями, належать до класу I або II. Для таких приладів мінімальне навантаження для згаданих раніше двох класів визначається відповідно до таблиці 1 цього додатка, шляхом заміни у графі 3 ціни повірочної поділки (е) на фактичну ціну поділки шкали (d).

Якщо d < 10-4 г, то максимальне навантаження для класу I може бути меншим, ніж 50000 е.

8. Багатодіапазонні прилади

Допускається використання приладів з кількома діапазонами зважування за умови чіткого відображення на приладі діапазону зважування. Кожен діапазон зважування класифікується відповідно до пункту 7 цього додатка.

Якщо діапазони зважування належать до різних класів точності, прилад повинен відповідати найбільш суворим вимогам з тих, які застосовують до класів точності, до яких належать такі діапазони зважування.

9. Багатоінтервальні прилади

1) прилади з одним діапазоном зважування можуть мати кілька інтервалів зважування (багатоінтервальні прилади).

Багатоінтервальні прилади не повинні бути оснащені допоміжним показувальним пристроєм;

2) кожен інтервал зважування багатоінтервального приладу характеризується його:

де:

i - 1, 2, ... r,

i - число інтервалів зважування;

r - загальна кількість інтервалів зважування.

Значення навантаження є значеннями маси нетто незалежно від маси тари, що використовується;

3) інтервали зважування класифікуються згідно з таблицею 2. Усі інтервали зважування повинні належати до того самого класу точності, що і клас точності приладу.

Таблиця 2

Багатоінтервальні прилади

| Клас | Ціна повірочної поділки (е) | Мінімальне навантаження (Min) | Число повірочних поділок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мінімальне значення | мінімальне значення* n = ((Maxi)/(e(i+1))) | максимальне значення n = ((Maxi/(ei)) |
| I | 0,001 г ≤ ei | 100 e1 | 50 000 |  |
| II | 0,001 г ≤ ei ≤0,05 г | 20 e1 | 5 000 | 100 000 |
|  | 0,1 г ≤ ei | 50 e1 | 5 000 | 100 000 |
| III | 0,1 г ≤ ei | 20 e1 | 500 | 10 000 |
| IIII | 5 г ≤ ei | 10 e1 | 50 | 1 000 |

i - 1, 2, ... r;

i - число інтервалів зважування;

r - загальна кількість інтервалів зважування.

Точність

10. Під час застосування процедур, зазначених у пункті 37 Технічного регламенту, похибка показання не повинна перевищувати максимально допустимої похибки показання, наведеної в таблиці 3. У разі цифрового показання похибка показання коригується відповідно до похибки округлення.

Максимально допустимі похибки застосовують до значення маси нетто і тари для будь-яких вантажів, крім попередньо встановленого значення маси тари.

Таблиця 3

Максимально допустимі похибки

| Навантаження |  |  |  | Максимально допустима похибка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| клас I | клас II | клас III | клас IIII |  |
| 0 ≤ m ≤ 50 000 e | 0 ≤ m ≤ 5 000 e | 0 ≤ m ≤ 500 e | 0 ≤ m ≤ 50 e | ± 0,5 e |
| 50 000 e < m ≤ 200 000 e | 5 000 e < m ≤ 20 000 e | 500 e < m ≤ 2 000 e | 50 e < m ≤ 200 e | ± 1,0 e |
| 200 000 e < m | 20 000 e < m ≤ 100 000 e | 2 000 e < m ≤ 10 000 e | 200 e < m ≤ 1 000 e | ± 1,5 e |

11. Максимально допустимі похибки під час експлуатації приладу можуть бути вдвічі більшими за максимально допустимі похибки, встановлені пунктом 10 цього додатка.

12. Результати зважування приладу повинні бути повторюваними і відтворюваними іншими показувальними пристроями, що використовуються, за умови застосування різних методів врівноваження.

Результати зважування повинні бути достатньою мірою нечутливі до зміни положення вантажу на вантажоприймальному пристрої.

13. Прилад повинен реагувати на невеликі зміни маси вантажу.

Впливні величини та час

14. Прилади класу II, III і IIII, які можуть використовуватися в нахиленому положенні, повинні бути достатньою мірою нечутливі до кута нахилу, який може виникнути за нормальних умов експлуатації.

15. Прилади повинні відповідати метрологічним вимогам в установленому виробником діапазоні температур. Значення такого діапазону повинні бути як мінімум такими:

1) 5 °С - для приладів класу I;

2) 15 °С - для приладів класу II;

3) 30 °С - для приладів класу III або IIII.

У разі невстановлення виробником такого діапазону застосовується діапазон температур від - 10 °С до + 40 °С.

16. Прилади, що під’єднуються до мережі електроживлення, повинні відповідати метрологічним вимогам в умовах робочих коливань електроживлення.

Прилади, що живляться від батареї, повинні показувати, коли напруга падає нижче необхідного мінімального значення і в таких умовах продовжувати правильно функціонувати або автоматично відключатися.

17. Електронні прилади, за винятком приладів класу I і II, в яких е становить менше 1 грама, повинні відповідати метрологічним вимогам в умовах високої відносної вологості повітря за найбільшого значення діапазону температур.

18. Тривале навантаження на прилади класу II, III або IIII повинне мати незначний вплив на показання під час навантаження або на нульові показання безпосередньо після зняття навантаження.

19. За інших умов прилади повинні правильно функціонувати або автоматично відключатися.

Зовнішній вигляд і конструкція

Загальні вимоги

20. Зовнішній вигляд і конструкція приладу повинні бути такими, щоб прилад зберігав свої метрологічні якості за умови правильного використання та установки, а також під час його використання у середовищі, для якого він призначений. Прилад повинен показувати значення маси.

21. У разі коли електронний прилад піддається впливу перешкод, він не повинен відображати результати значних промахів або повинен автоматично виявляти і показувати їх.

За умови автоматичного виявлення значного промаху електронні прилади повинні давати візуальний або звуковий сигнал, який триватиме до вжиття користувачем корегувальних заходів або зникнення такого промаху.

22. Вимоги, зазначені в пунктах 20 та 21 цього додатка, обов’язкові для дотримання протягом періоду часу, достатнього для використання таких приладів за їх призначенням.

Цифрові електронні прилади повинні постійно здійснювати відповідний контроль за правильністю процесу зважування, показувальним пристроєм, зберіганням і передачею всіх даних.

Після автоматичного виявлення значного тривалого промаху електронний прилад повинен давати візуальний або звуковий сигнал, який триватиме до вжиття користувачем корегувальних заходів або зникнення такого промаху.

23. Приєднання зовнішнього обладнання до електронного приладу через відповідний інтерфейс не повинне негативно впливати на його метрологічні характеристики.

24. Прилади не повинні мати характеристик, що сприяють введенню в оману під час їх використання. Можливості для ненавмисного неналежного використання приладу повинні бути мінімальні. Елементи, які не повинні бути від’єднані або регульовані користувачем, повинні бути захищені від таких дій.

25. Прилади повинні бути спроектовані у такий спосіб, щоб давати можливість здійснення обов’язкового контролю, передбаченого Технічним регламентом.

Відображення результатів зважування та інших значень маси

26. Відображення результатів зважування та інших значень маси повинне бути точним, однозначним і не вводити в оману, а на показувальному пристрої повинні легко зчитуватися показання за нормальних умов експлуатації.

Назви та позначення одиниць вимірювання, про які йдеться в пункті 2 цього додатка, повинні відповідати законодавству.

Показання не повинні перевищувати максимального навантаження (Мах), збільшеного на 9 е.

Допоміжний показувальний пристрій розміщується праворуч від десяткової позначки. Розширений показувальний пристрій може використовуватися тільки тимчасово, а друкування повинне бути унеможливлене під час використання такого пристрою.

Допоміжні показання можуть відображатися за умови, що вони не будуть помилково прийняті за основні.

Друк результатів зважування та інших значень маси

27. Надруковані результати повинні бути правильними, відповідно позначеними, виключати двозначність. Друк повинен бути чітким, таким, що не стирається.

Установлення приладу за рівнем

28. У разі необхідності прилади можуть бути оснащені пристроєм для встановлення приладу за рівнем і покажчиком рівня, достатньо чутливим для правильного встановлення.

Установлення приладу на нуль

29. Прилади можуть бути обладнані пристроями для встановлення на нуль. Функціонування таких пристроїв повинне забезпечувати точне встановлення на нуль і не призводити до неправильних результатів вимірювання.

Пристрої тарування і пристрої для попереднього задавання значення маси тари

30. Прилади можуть мати один або кілька пристроїв тарування та попереднього задавання значення маси тари. Функціонування таких пристроїв повинне забезпечувати точне встановлення на нуль і правильне визначення маси нетто. Функціонування пристрою попереднього задавання значення маси тари повинне забезпечувати правильне визначення розрахункового значення маси нетто.

Додаткові вимоги до приладів, що використовуються для прямих продажів населенню, з максимальним навантаженням не більш як 100 кілограмів

31. Прилади, призначені для прямих продажів населенню, повинні відображати суттєву інформацію про операцію зважування та у разі наявності в приладу функції обчислення вартості показувати покупцеві результати обчислення вартості за придбаний товар.

Сума до сплати, якщо така зазначається, повинна бути точною.

Прилади з функцією обчислення вартості повинні відображати необхідні показання протягом часу, необхідного для того, щоб покупець міг їх правильно прочитати.

Прилади з функцією обчислення вартості можуть виконувати також інші функції, крім зважування та обчислення ціни, за умови, що всі дані, які стосуються зазначених операцій, чітко надруковані і зручно розташовані на чеку або етикетці, призначеній для покупця.

Прилади не повинні мати характеристик, які можуть прямо чи опосередковано спричинити появу показань, тлумачення яких є утрудненим.

Прилади повинні забезпечувати захист покупців від отримання неточних показань під час проведення операцій з продажу внаслідок неправильного функціонування приладів.

Заборонено використовувати допоміжні та розширені показувальні пристрої.

Допоміжні пристрої дозволяється використовувати за умови, що вони не сприятимуть введенню в оману під час їх використання.

Прилади, подібні тим, які використовуються під час здійснення прямих продажів населенню, але не відповідають вимогам цього розділу, повинні мати біля дисплею таке маркування, що не повинне стиратися: “Заборонено для прямих продажів населенню”.

Прилади з функцією друкування етикетки, на якій зазначається вартість товару

32. Прилади з функцією друкування етикетки, на якій зазначається вартість товару, повинні відповідати вимогам приладів з функцією обчислення вартості, що використовуються для прямих продажів населенню, тією мірою, на скільки такі вимоги застосовні для зазначених приладів. Не допускається друкування етикеток у разі, коли значення маси нижче мінімального навантаження.

__________ 
Примітка. У цих суттєвих вимогах використовується термінологія Міжнародної організації законодавчої метрології.